采购内容及要求

一、项目概况

漳州市无线电管理局拟开展对2台监测接收机EB500接收信号弱和预选器故障、1个ADD253天线控制板故障、1个EBD061电源模块故障、龙海镇海角站线缆断裂、龙海岛美站ESMC通讯模块故障、漳州市无线电管理局14楼控制中心AMX中控控制系统无法通过中控系统对会议室设备进行开关控制、信号切换、音频切换及音量调整等故障进行维修，2台EB500测试验证，1个站点搬迁等项目的购买服务。成交供应商将承担设备故障维修、第三方检测、搬迁安装调试、售后保修、运输包装等工作以及过程中可能产生的所有费用。具体故障情况可参见技术服务要求中的服务列表。

二、技术要求

1、总体要求

对出现故障的技术设备进行检查和维修，使其能恢复至正常工作状态。服务内容主要包括：

（1）漳州港站EB500预选器模块损坏、接收电平差等故障，需维修并进行整机功能性测试，并出具带有中国计量认证（CMA）标记或者中国合格评定国家认可委员会（CNAS）标记的检测报告；

（2）云霄高铁站EB500预选器模块损坏、接收电平差等故障，需维修并进行整机功能性测试，并出具带有中国计量认证（CMA）标记或者中国合格评定国家认可委员会（CNAS）标记的检测报告；

（3）龙海岛美站控制软件操作不了，ESMC通讯模块故障需维修；

（4）龙海镇海角站测向乱摆，质量和电平值偏低，线缆断裂，需更换测向系统控制线、馈线跳线及接地线；

（5）ADD253天线控制板故障需维修、射频板故障需维修及需更换控制电缆；

（6）EBD061电源模块需维修；

（7）更换2块R&S PR100便携式接收机电池；

（8）漳州市无线电管理局14楼控制中心AMX中控控制系统进行系统授权、控制系统程序重编和控制线路、显示信号、音频信号的整理；

（9）南靖EB500搬迁至漳浦东吴村边海站、完成调试及配套设施布置。

2、详细维修内容及服务列表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 原厂家 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | EB500接收机，系列号:1013330（漳州港站） | 1台 | R&S | 预选器模块损坏故障维修 |
|  |  |  |  | 设备整机功能性测试 |
|  |  |  |  | 第三方检测报告 |
| （2） | EB500接收机，系列号:101712（云霄高铁站） | 1台 | R&S | 射频前端模块故障维修 |
|  |  |  |  | 设备整机功能性测试 |
|  |  |  |  | 第三方检测报告 |
| （3） | ESMC通讯模块（龙海岛美站） | 1台 | R&S | ESMC通讯模块维修 |
| （4） | 龙海镇海角站测向系统 | 1个 | --- | 更换测向系统控制线、馈线跳线及接地线 |
| （5） | ADD253天线，系列号:100652 | 1个 | R&S | 控制板维修、射频板维修及更换控制电缆 |
| （6） | EBD061电源模块，系列号:100264 | 1个 | R&S | EBD061电源模块维修 |
| （7） | AMX中控控制系统（漳州市无线电管理局14楼控制中心） | 1套 | --- | 控制线路整理 |
|  |  |  |  | 显示信号整理 |
|  |  |  |  | 音频信号整理 |
|  |  |  |  | 系统授权 |
|  |  |  |  | 控制系统程序重编 |
| （8） | EB500（南靖） | 1台 | R&S | 搬迁至漳浦东吴村边海站、完成调试及配套设施布置 |

3、项目完成期及维修地点

（1）交接地点：由采购人指定，成交供应商需按要求送至指定地点；

（2）交接方式：现场交接；

（3）项目完成期：成交供应商应在合同签订后60日内将设备维修调试检测完毕提交给采购人，采购人收到设备后将对设备品牌型号及数量进行点验确认，确认无误后供应商应完成设备现场安装自检，安装自检完成后设备转入试运行，试运行结束后供应商应向采购人申请验收。

（4）运输方式：相关货物包装必须满足实际运输要求，包装方式的确定及包装运输费用均由成交供应商承担；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

4、验收条件

（1）验收依据：采购文件、成交供应商响应文件、厂家货物技术标准说明和对应故障设备维修后第三方检测报告，均为验收依据，成交供应商维修后的设备需同时满足上述所有标准的要求。

（2）维修调试检测后设备点验：维修调试检测后的设备运抵采购人指定地点后由采购人和成交供应商双方对照详细维修内容及技术要求等标准对设备进行品牌型号、整体外观及数量点验确认。

（3）现场安装自检试运行后验收：点验确认后，成交供应商需对设备进行现场安装并对其整体性能和功能进行自检，自检结果需符合采购文件、响应文件及合同中的相关条款，自检合格后，设备转入为期7天的试运行。试运行结束后，成交供应商应向采购人提交自检记录、试运行记录和第三方检测报告，并提出验收申请。经采购人同意后，双方共同进行设备的维修验收。

5、售后服务要求

（1）成交供应商应在合同签订后60日内将设备维修调试检测完毕提交给采购人，之后经过点验确认、现场安装自检及试运行后即可向采购人申请验收。供应商应提供至少3个月的维保期服务，自验收合格之日起计算。维保服务期内，须按合同条款提供服务。

（2）成交供应商在维保服务期内须提供上门维修服务，设备运行发生相同故障时成交供应商在接到采购人故障通知后需在6小时内响应，18小时内到达现场，免费负责修理或更换再次出现故障的元件、零部件或模块（包括返厂维修），对造成的损失按合同规定赔偿及承担违约责任。

（3）维保服务期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现故障部位出现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

（4）供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维保服务方案和维修售后服务承诺。