附件2

蕉城三都澳象溪固定监测站

设备维修内容及要求

一、项目概况

由于蕉城三都澳象溪固定监测站监测测向系统故障无法继续使用，宁德市无线电管理局拟对故障设备进行维修。

二、故障情况

故障设备原厂商为成都点阵科技有限公司。

设备型号：DZX-100、设备序号：01710004

故障情况：

测向终端设备无法正常开机。经原厂商检测，需更换主板，进行调测。

三、维修要求

1.服务商负责承担设备故障维修、维修后运行检测、设备运输、售后保修等工作。

2.服务商应保证维修故障设备中不会损坏设备原有正常部件，若出现损坏情况，服务商应负责维修更换，保证维修后设备满足使用要求。

3. 服务商应具备专业的维修维护团队，并安排专人负责项目整体维修实施工作。

4.设备维修并检测合格后，服务商需按要求送至指定地点，相关货物包装必须满足实际运输要求，包装方式的确定及包装运输费用均由中标供应商承担；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由服务商负责。相关货物运至指定地点，并经采购人签收成功后风险转移。（注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。）

四、验收条件

1.供应商须按本文件要求自合同签订之日起15日内完成设备的维修工作，维修后应对故障设备进行整体测试并出具测试报告（测试报告要求：报告应由原设备厂家出具或由获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认可的单位出具）。

2.设备安装后进入3天试运行，试运行合格后，由采购人组织验收。

3.若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。

五、售后服务期和售后服务要求

供应商须提供90天的售后服务期，售后期从验收之日算起，如在售后服务期内维修后的设备再次出现故障，供应商在须提供上门服务，免费负责维修（包括返厂维修的相关费用）。