项目承诺书

厦门市无线电管理局:

我司参与厦门市大西山一类固定监测站升级改造项目的投标（项目编号： [350201]GTCG[GK]2025001 ），我司明确承诺完全理解、无条件接受和承诺完全满足以下条款：

1.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“（一）总体要求”的各项要求。

我司承诺，我司满足： 1.本项目升级的固定监测站满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办函〔2019〕3号）一类固定站建设要求，总体能力满足如下： （1）基本监测功能：频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、频率使用率测量、无用发射测量、信号分析和发射机类别识别等。 （2）电磁环境测量。 （3）广播电视声音及图像信号监测，声音转文字提取以及对关键字的识别和告警等。 （4）无线电测向及测向数据回放，能够对过去不少于24小时内出现过的干扰信号测向定位。 （5）监测和测向实时并行。 （6）监测数据存储及处理。 （7）系统遥控和联网。 （8）系统自检。 （9）我司提供原子服务接入无线电管理一体化平台，实现接口标准化，能够接入国家、省级以及厦门无线电管理一体化平台。 2.本项目涉及的CPU芯片、操作系统和数据库通过安全可靠测评，测评结果在中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告中可查询，符合《台式计算机政府采购需求标准》（2023年版）、《便携式计算机政府采购需求标准》（2023年版）、《一体式计算机政府采购需求标准》（2023年版）、《工作站政府采购需求标准》（2023年版）、《通用服务器政府采购需求标准》（2023年版）、《操作系统政府采购需求标准》（2023年版）、《数据库政府采购需求标准》（2023年版）。相关商用软件防止出现知识产权或正版化纠纷。

2.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“（三）固定监测站其他要求”的各项要求。

我司承诺，我司满足： 固定监测站满足： （1）具备防风、防潮、防盐雾和抗雷击等性能，能适应站点所在地的自然气候。 （2）固定监测站按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《超短波监测管理一体化平台技术规范 SOAP 报文结构补充说明》等要求进行设计，能够接入到上级监测控制中心并接入无线电管理一体化平台，接受监测控制中心的控制，实现与其他站点的联合监测。

3.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“（五）主要技术指标”的各项要求。

我司承诺，我司满足： 一类固定监测站技术指标满足： 一类固定监测站技术指标 指标名称; 指标要求. 监测频率范围; 20～6000MHz. 测向频率范围; 30MHz～6000MHz(垂直极化) 40MHz～1300MHz(水平极化). 频率稳定度（0℃～45℃）; ≤±1×10-7. 相位噪声（fc=1GHz）; ≤-120dBc/Hz@10KHz. 实时中频带宽; ≥80MHz. 噪声系数（实时带宽20MHz）; ≤12dB（20～3000MHz）； ≤15dB（3～6GHz）；. 监测灵敏度; ≤10dBμV/m（20～3000MHz）； ≤15dBμV/m（3～6GHz）. 测向灵敏度; ≤15dBμV/m（30～3000MHz）; ≤20dBμV/m（3～6GHz）. 测向准确度; ≤1°（30～3000MHz，R.M.S，无反射环境）; ≤1.5°（3～6GHz，R.M.S，无反射环境）. 测向时效; ≤1ms（单次突发信号）. 同频信号分离个数（D/λ>1）; ≥5. 最小同频信号分辨角度（D/λ>1）; ≤20°. 扫描速度（25kHz步进）; ≥100GHz/s. 二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）; ≥60dBm. 三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）; ≥20dBm. 中频/镜像抑制; ≥90dB. 调制测量能力; AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等. 注：D为天线孔径，λ为信号频率对应的波长。

4.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“（1）一类固定监测站配置明细（最低配置要求）”的各项要求。

我司承诺，我司一类固定监测站配置明细（最低配置）满足： 序号; 内容; 规格程式及要求; 数量（套）; 备注. 1; 天馈系统; 监测频率范围：20MHz～6GHz； 测向频率范围：30MHz～6GHz（垂直极化）； 40MHz～1.3GHz（水平极化）； 室外铁塔建设（改造或新建）； 防雷系统符合固定监测站建设规范。; 1. 2; 监测接收机; 利旧，升级现有站点ESMD监测接收机（升级后指标符合一类固定站要求），频率范围：20MHz～6GHz。; 1. 3; 测向接收机; 频率范围：30MHz～6GHz。; 1. 4; 专用信号解调解码设备; 公众移动及不明基站监测；电视监测及其信号解调；数字对讲机解调。; 1. 5; 新型数传信号监管设备; 实时定频收发双通道，能够实现对信号的解析和压制。扫描通道频率范围：30MHz～8GHz，压制通道频率范围：100MHz-1.5GHz。; 1. 6; 校准信号源; 支持常见各类信号的发射功能。频率范围：70MHz-6GHz; 1. 5; UPS（含电池组）; 断电后维持系统正常工作不低于8小时。; 1. 6; 网络平台; 传输速度：10Mbps/100Mbps/1000Mbps。; 1. 7; 集成附件; 包括控制线缆、馈线避雷器、安装支架、一体化KVM等。; 1. 8; 数据处理和控制平台; 作为软件原子服务转换和其他外设连接； 不低于8核心16线程2.4G主频14纳米制作工艺，内存24G/硬盘10TB。; 1. 9; 机房/机柜及附属设施; 包含但不限于：接入动环设备（温湿度、PDU等），配套室内外机柜，网络、电源改造等确保固定监测在安全可靠运行的必要附属设施。; 1.

5.我司承诺，我司分项报价表所列配置清单为基础，其他诸如勘查、设计、铁塔或机房的改造（新建）、施工、检验、测试、交通、运输、验收等所有配套费用我司均已包含在投标总价中并摊入设备清单，不再单列。本站点具有高山、高楼、高塔等地理要素，我司承诺，我司采取措施文明施工，确保施工安全。我司施工期间出现的一切事故由我司承担损失并赔偿。

6.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“（七）其他要求”的各项要求。

我司承诺，我司满足： 1.我司提供的固定监测站升级改造适配现部署于福建省以及厦门市无线电管理一体化平台的监测应用软件，具备原子化服务封装。我司设计原则:（1）满足《超短波监测管理一体化平台技术规范第3部分：设备操作服务》的技术规定，实现技术规范规定的所有设备操作服务；（2）监测设备服务和接口设计满足《超短波监测管理一体化平台技术规范 第2部分：服务设计》关于服务总结点编码规则和服务接口命名规则的技术规定;（3）监测设备服务改造基于设备层级开发，即在设备原生驱动或协议基础上封装，而不能在上层应用或其他协议层级封装；（4）设备原子化服务改造通过第三方机构的评测（包含stream和FTP两种模式）。产品交付时提供产品经具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的测试报告，测试报告上带有CMA或CNAS标志。我司承诺，我司选取的第三方测试验证机构符合工业和信息化部《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）有关规定，并征得采购人书面认可。采购人有权委托具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构对部分指标进行抽测，并以抽测结果是否合格作为是否进行验收的依据。测试验证、指标抽测等性能测试费用由我司承担，含在投标总价中。 2. 我司承诺，我司监测接收机的性能指标：我司承诺到货验收前提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构按GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》出具的正式检测报告，报告内容包括实际交付清单（含设备序列号）所列接收机主要指标：包括但不限于监测灵敏度、解调灵敏度、电平测量误差、频率准确度（频率稳定度）、二阶截断点、三阶截断点、中频抑制、镜频抑制、扫描速度、杂散发射等指标的测试结果数据。检测报告上带有CMA或CNAS标志。我司承诺，我司选取的第三方测试验证机构符合工业和信息化部《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）有关规定，并征得采购人书面认可。采购人在到货验收前有权委托具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构对我司提供的监测接收机部分指标进行抽测，并以抽测结果是否合格作为是否进行到货验收的依据。测试验证、指标抽测等性能测试费用由我司承担，已含在投标总价中。 3. 我司承诺，我司监测测向系统性能测试：我司承诺，我司在到货验收前委托具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构按GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》，采用符合标准规定的测试场地进行测试验证，对本项目交付清单（含设备序列号）中所升级的监测测向系统进行第三方测试并出具检测报告，测试验证项目至少包括监测灵敏度、场强测量精度（误差）、频率测量精度（频率准确度）、测向精度、瞬时信号监测能力、瞬时信号测向能力、天馈系统驻波比等指标。检测报告上带有CMA或CNAS标志。我司承诺，我司选取的第三方测试验证机构符合工业和信息化部《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）有关规定，并征得采购人书面认可。相关费用已含在投标总价中。采购人在到货验收前有权委托具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构对部分指标进行抽测，并以抽测结果是否合格作为是否进行验收的依据。测试验证、指标抽测等性能测试费用由我司承担，已含在投标总价中。 4. 我司承诺，现场测试：监测测向系统安装完毕后，初步验收前，我司承诺，我司委托有资质的第三方检测机构开展现场测试，测试指标包括但不限于天馈系统驻波比、监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度等，测试结束后，出具现场测试验证报告，

7.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“9、安装与调试”的各项要求。

我司承诺，我司满足： （1）合同签订后，我司在规定时间内向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询。 （2）由我司负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到指定地点，我司在接到采购人通知后在规定时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。我司在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 （3）我司承诺，我司负责组织专业技术人员进行货物安装调试，我司保证各项安装工作顺利进行。 （4）我司承诺，设备到达采购人指定的最终现场后，我司的工程师到现场安装设备，同时向采购人介绍设备功能并进行现场演示。 （5）我司承诺，安装调试过程所发生的一切费用，均由我司承担。

8.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“10、验收方案”的各项要求。

我司承诺，我司满足： （1）我司承诺，我司满足验收主体要求：政府采购合同采购人（甲方）； （2）我司承诺，我司满足验收环节要求：到货验收、初步验收（含合同验收）、竣工验收； （3）我司承诺，我司满足到货验收要求。依据《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无﹝2017﹞283号）和《福建省工业和信息化厅关于印发无线电基础和技术设施建设项目管理办法的通知》（闽工信函频管﹝2023﹞417号）相关要求及招投标文件、合同等有关内容进行验收。验收小组由采购人、我司的人员组成。全部货物到达我司集成地（含检测场所）或采购人指定地点后，我司和采购人一同对全部货物的数量、型号、基本质量进行到货点验。 我司承诺，随同货物提供供货证明、设备质量合格证、具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构按GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》出具的本项目交付清单（含设备序列号）中所列监测接收机正式检测报告和具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构按GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》，采用符合标准规定的测试场地进行测试验证，对本项目交付清单（含设备序列号）中所升级的监测测向系统进行第三方测试的检测报告。检测和测试费用由我司承担。 我司承诺，我司按招标文件、合同等有关内容完成货物现场安装、联网调试，可以正常运行24小时后，我司申请进行到货验收。 我司承诺，到货验收如果不合格，我司进行为期15个日历日的整改后再次组织到货验收。再次到货验收不合格的，采购人有权解除采购合同且履约保证金不予退还，要求我司赔偿损失以及保留更换中标人或重新组织政府采购的权力，并将相关情况报相关行政主管部门处理。 （4）我司承诺，我司满足初步验收（含合同验收）要求。到货验收合格后，采购人按照国家无线电管理（技术）机构规定及《福建省工业和信息化厅关于印发无线电基础和技术设施建设项目管理办法的通知》（闽工信函频管﹝2023﹞417号）要求组织专家组对项目进行初步验收。 我司承诺，一体化设备操作服务（原子化服务封装）建设内容按照《省级无线电管理一体化平台建设规范》（国无办〔2019〕37号）文件要求，提供具有CMA或CNAS资质的第三方测试机构出具的协议符合性测试报告，其中第三方测试机构应由我司初步选定并由采购人书面认可，相关测试费用均由我司承担。软件功能采取现场操作比对和测试指标比对的方式验收。 初步验收前，要求对各个单项功能进行逐项检验和系统总体测试，均达到标书所要求的系统功能，并实现系统正常运行。我司负责在验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。 初步验收不合格的，我司进行为期15个日历日的整改后再次组织验收。再次初步验收不合格的，采购人有权废止采购合同且履约保证金不予退还，要求我司赔偿损失以及保留更换中标人或重新组织政府采购的权力，并将相关情况报相关行政主管部门处理。 （5）我司承诺，我司满足试运行要求。初步验收合格后，我司与采购人进行交接工作，授与采购人相关知识专题培训，进入试运行期，开展不少于30×24小时连续试运行，试运行期间系统集成核心设备及功能连续30天无故障的，由我司书面提出竣工验收申请。在试运行期间，出现重大故障，如：系统崩溃、招标文件技术要求中列入的主要功能不能实现以及存在致使系统不能正常工作的缺陷，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延一个月。 （6）我司承诺，我司满足竣工验收要求。试运行期满后，我司按照国家无线电管理（技术）机构规定及《福建省工业和信息化厅关于印发无线电基础和技术设施建设项目管理办法的通知》（闽工信函频管﹝2023﹞417号）要求，提交完备的项目竣工相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、拓扑图、施工效果图等）等材料，交由采购人组织专家组进行竣工验收。 （7）我司承诺，我司满足验收标准要求：招标文件、投标文件、采购合同约定的标的及其功能、性能及技术指标等；未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 验收达不到标准的，我司承诺，我司予以调换全新产品，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 （8）我司承诺，各验收环节所涉及的费用，包含且不限于交通运输、安装、测试、专家评审等，均由我司承担。

9.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“11、质量要求”的各项要求。

我司承诺，我司满足：

（1）我司承诺，我司保证货物是全新原装品牌货物并完全符合招标文件、合同规定的质量、规格的要求。 （2）我司承诺，我司保证所提供的货物经正确安装在其使用寿命期内具有满意的效果。在质量保证期之内，我司对由于设计、工艺或材料的缺陷而导致的后果负责。 （3）我司承诺，系统所有设备和材料在安装调试完成，经验收合格并交付使用后，质量保证期内，产品因非采购人人为原因造成的任何缺陷或损坏时，我司负责修理和更换，由此发生的一切费用由我司承担。

10.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“12、售后服务要求”的各项要求。

我司承诺，我司满足：

（1）我司承诺，所有新采购产品提供3年的质保期，系统软件终身提供无偿升级服务，终身提供技术支持，质保期自竣工验收完成之日起计算。 （2）我司承诺，质保期内：我司进行设备调试；上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，我司在接到采购人故障通知后1小时内响应要求，24小时内委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则先提供同等配置的备用机供采购人使用，由此产生的一切费用由我司承担。质量保证期内我司有责任对设备进行不定期的巡查检修。质量保证期内，若我司无法根据合同及招标文件的要求提供质量保修服务，造成采购人损失的，采购人有权提出索赔，索赔金额不超过采购人实际损失的2倍。我司承诺，我司配合采购人做好本项目的一体化平台原子化服务的维护工作，包括且不限于原子化服务接口调试，故障排查，与无线电管理一体化基础平台和资源调度平台的调试和升级等，响应时间不超过2小时，处置时间不超过24小时。 （3）我司承诺，质保期外：我司仍应对货物提供终身维修服务，收到采购人故障通知后6小时内响应，48小时内派人到达现场解决，维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。 （4）我司承诺，我司对售后/保修服务内容做出详细说明，包括服务人员组成、服务体系、服务项目、服务方式、响应时间和到场时间等。 （5）我司承诺，我司响应本次采购售后服务要求，我司已在投标文件中提供具体的售后服务条件及保证，我司将提供更优、更合理的售后服务。

11.	我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“13、培训要求”的各项要求。

我司承诺，我司满足：

（1）我司承诺，我司分析用户的整体培训需求，制定完整合理培训方案。 （2）我司承诺，我司根据项目特点，对采购人技术人员、管理人员进行专业培训，直至能独立操作。 （3）我司承诺，我司培训内容包括软件和硬件的操作培训和维护培训。 （4）我司承诺，我司培训方式包括集中培训和现场培训等，使采购人掌握基本的日常维护和对系统的独立操作、管理能力，确保系统能正常安全运行。 （5）我司承诺，在项目实施及质保期内，我司按用户要求提供充分的各类现场培训。 （6）我司承诺，我司提供培训所需的资料、讲师、场地等相关费用，在投标时已计入投标总价。 （7）我司承诺，培训人数为3～5人。我司承诺，具体培训事项待采购人与我司签订合同时，由双方商定。

12.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“14、知识产权”的各项要求。

我司承诺，我司满足：

我司承诺，我司保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，我司承诺，我司与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，我司承诺，我司赔偿该损失。

13.我司承诺，我司满足招标文件“第五章”中“三、商务要求”的各项要求。

我司承诺，我司实质性符合招标文件“第五章”中“三、商务要求”的各项要求，我司满足含交货时间、交货地点、交货条件、是否邀请投标人验收、履约验收方式、合同支付方式、履约保证金、售后服务等相关各项相关要求。

14.我司承诺，我司满足招标文件“★条款”的各项要求。

我司承诺，我司对招标文件“第五章 招标内容及要求”各项要求，招标文件附件提供《项目承诺书》，我司根据所投产品实际情况对《项目承诺书》的内容提供明确承诺满足。我司提供承诺、我司承诺无缺漏项，我司承诺完全满足要求。

投标人名称(公章)：

投标人代表签字：

日期：