# 技术和服务要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

龙岩市无线电管理局在日常监测中发现一台EB500接收机出现接收电平超差故障，具体情况参见技术服务要求中的服务列表，现拟对存在问题的设备进行维修，使其恢复正常工作状态。

二、技术和服务要求

## 1、总体要求

对出现故障的EB500接收机进行检查和维修，使其能恢复至正常工作状态。故障维修内容主要包括：

（1）1台EB500接收机出现频率合成器自检失效和650MHz以上接收电平超差等故障，需维修预选器和频率合成器模块并进行整机测试。

2、详细维修内容及服务列表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 原厂家 | 维修内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | EB500接收机 （序列号101320） | 1台 | R&S | 维修预选器模块 | 1项 |
|  |  |  |  | 维修频率合成器模块 | 1项 |
|  |  |  |  | 设备整机功能性测试 | 1项 |
|  |  |  |  | 第三方检测报告 | 1项 |

## 3、项目完成期及维修地点

### （1）交接地点：由采购人指定，中标供应商需按要求送至指定地点；

### （2）交接方式：现场交接；

### （3）项目完成期：中标供应商应在合同签订后45日内将设施维修调试检测完毕提交给采购人，采购人收到设备后将对设备品牌型号及数量进行点验确认，确认无误后供应商应完成设备现场安装自检，安装自检完成后设备转入试运行，试运行结束后供应商应向采购人申请验收。

### （4）维修要求：货物维修标准应满足国家有关要求标准，对故障接收机出具故障设备维修内容的检测报告，出具的检测报告须带有中国计量认证（CMA）标记或者中国合格评定国家认可委员会（CNAS）标记。

### （5）运输方式：相关货物包装必须满足实际运输要求，包装方式的确定及包装运输费用均由中标供应商承担；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由中标供应商负责。

### 注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

## 4、验收条件

（1）验收依据：中标人投标文件、厂家货物技术标准说明和对应故障设备维修内容检测报告，均为验收依据，中标人维修后的设备需同时满足上述所有标准的要求。

（2）维修调试检测后设备点验：维修调试检测后的设备运抵采购人指定地点后由采购人和中标人双方对照详细维修内容及技术要求等标准对设备进行品牌型号、整体外观及数量点验确认。

（3）现场安装自检试运行后验收：点验确认后，中标人需对设备进行现场安装并对其整体性能和功能进行自检，自检结果需符合招标文件、投标文件及合同中的相关条款，自检合格后，设备转入为期7天的试运行。试运行结束后，中标人应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。经采购人同意后，双方共同进行设备的维修验收。

## 5、售后服务要求

（1）中标供应商应在合同签订后45日内将设备维修调试检测完毕提交给采购人，之后经过点验确认、现场安装自检及试运行后即可向采购人申请验收。供应商应提供至少3个月的维保期服务，自验收合格之日起计算。维保服务期内，须按合同条款提供服务。

（2）中标人在维保服务期内须提供上门维修服务，设备运行发生相同故障时中标人在接到采购人故障通知后需在6小时内响应，18小时内到达现场，免费负责修理或更换再次出现故障的元件、零部件或模块（包括返厂维修），对造成的损失按合同规定赔偿及承担违约责任。

（3）维保服务期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次全面检查，如发现故障部位出现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

（4）各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维保服务期和售后服务承诺。